氣象台疑難解惑

| 氣象台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 問題 | 原因 | 解決方法 |
| 有線氣象台的信號有時接收不到 | 探測器導線終端與接受器導線終端的接駁盒出現問題，銅線氧化，接觸不良。 | 用刀片刮去氧化了的部份，然後從新接駁，並把整個元件密封，以防入水或潮濕。 |
| 無線氣象台的信號有時接收不到 | 氣象台被物件阻隔，測量器所發出的信號不能穿過物件(金屬或玻璃)。 | 移走物件或安裝外置天線。 |
| 無線氣象台的測量器的發射器所發出的信號不能被接收 | 發射器不能正常運作。 | 打開電池盒，按動reset掣。 |
| 無線氣象台的測量器的發射器沒有發出信號 | 發射器的畜電池損壞。 | 更換畜電池或插入乾電池。 |
| 發謝器不發出信號 | 安置在發射器內的乾電池用耗了或充電池壞了 | 拆除乾電池或重新安置充電池 |
| 無線氣象台的接收器不能接收信號 | 接收器與發射器的頻率不配合。 | 把接收器reset或把電源解除，並重新接駁電源。 |
| 所錄得的溫度有時過高 | 過高的溫度所出現的時間，不論在早、午或日落，皆因受到陽光直接照射。 | 把溫度計的上方建一遮蓋物。 |
| 溫度計的讀數超高 | 溫度計倒轉了安裝，並有水浸入。 | 把水溢出，從新安裝溫度計。 |
| 氣壓的數值比天文台所錄得的有出入 | 原因不明或氣象台所處的位置高度有所差別。 | 用軟件的offset更正。 |
| 風速的數值比天文台所錄得的有出入 | 風速計所安裝的位置受到阻擋。 | 找過另一位置。 |
| 風向的數值比天文台所錄得的有出入 | 在安裝風向計時未有把風向計向零度(北)較對。 | 較對風向計。 |
| 電腦 (Winow 98 OS, CPU: About 300MHZ, RAM: About 128MB) |  |  |
| 圖像檔案內的氣象單位以亂碼形式顯示。(如”°C”變為”蚓”) | Weather Display 軟件不是安裝在英文板本的WINDOW作業系統內。 | 更換WINDOW(English version) 作業系統。 |
| 收集到的數據不能上載。 | 軟件程式過期 | 1.重新輸入軟件的密碼或從新安裝軟件。或 2. 聯絡Weather Display 軟件創作人。 |
| 自動氣網頁停止更新。 | 電腦出現不明原因hand機。 | 重新啟動電腦。 |
| 上載於自動氣網頁內的圖表解像度不足夠或不是完整圖表 | 電腦內的顯示設定不是設定於32bit。 電腦內的顯示設定不是設定於 800 x 600。 | 更改電腦內的顯示設定。 |
| 電腦不能連接上網。 | 未能聯結致營地辦公室內的內聯網 | 聯絡營地辦公室內的負責人。 |
| 電腦不能連接上網。 | LAN Card 的接駁焊接位出鬆脫。LAN線鬆脫。 | 1.更換LAN Card。 2.重新插入LAN線。 |
| 收集到的數據不能上載。 | Weather Display 軟件所需執行的工作事項大過電腦硬件所能承擔的能力。 | 按Weather Display 軟件最低度設定指引設定軟件。 |
| 收集到的數據不能上載，但可以定時更新上載檔案，並存放於Weather Display 軟件目錄內的webfiles文件當中。 | 由於發生嚴重內置軟件衝突。因此，而引致一般FTP軟件不能上載所需檔案。 | 1.安裝其它免費FTP定時上載軟件。或 2.使用GHOST BACKUP 檔案，重新安裝 Microsoft Window 98及Weather Display 軟件。或 3.聯絡Weather Display 軟件創作人。 |
| 電腦時間與天文台標準時間不一致。 | 電腦底板上的電池能量已經用完。 | - 更換電池。 2. 裝置Automachron 軟件，設定在電腦起動時自動開啟。在軟件中聯結至天文台伺服器” stdtime.gov.hk”。(Microsoft XP後期的板本已經不需裝置Automachron 軟件。) |
| 自動氣網頁不能正常讀取來自XML檔案內的資料。 | XML檔案內出現開始標記與結束標記不相符標記。 | 打開Weather Display 軟件目錄內的webfiles文件夾，修改內裡的 XML TEMPLE (wdfulldata.htm)檔案。 |